MŰSZAKI LEÍRÁS TOC ANALIZÁTOR

- Legyen automata üzemű analizátor.

- Legyen alkalmas vizekben, vizes oldatokban történő mérésre.

- Legyen alkalmas az alábbi paraméterek meghatározására: összes szén (TC), szervetlen szén (IC), összes szerves szén (TOC) és nem kiűzhető szerves szén (NPOC).

- Az alkalmazott módszer elégítse ki az MSZ EN 1484:1998 szabványban leírtakat.

- A készülékbe injektálható mintamennyiség térfogata legyen a 100–2000 µL tartományban.

- A készülék rendelkezzen a minta sótartalmának leválasztására alkalmas egységgel a katalizátorra jutás előtt.

- Legyen lehetőség a sóleválasztó egység reakciózónából való eltávolítására az égetőcső eltávolítása nélkül.

- A készülék legyen alkalmas legalább 800 µm átmérőjű szilárd részecskét tartalmazó vízminták vizsgálatára is.

- Az alsó méréshatár TOC esetében legyen kisebb, mint 0,5 mg/l.

- A méréstartomány legyen a 0-20 000 mg/L C tartományban.

- Az automata mintaadagoló képezze a készülék fizikai kialakításának szerves részét.

- Az automata mintaadagoló rendelkezzen beépített keverővel.

- A folyadékmintákat adagoló automata mintaadagolóban legyen lehetőség az automatikus üzemű, adagolás előtti savadagolással történő pH beállításra és CO2 kifújásra.

- Az automata mintaadagolóhoz szükséges mintatartó edényeket a rendszer tartalmazza.

- Az automata mintaadagoló legyen minimum 30 pozíciós.

- A rendszer tartalmazzon indulókészletet a legfontosabb fogyóeszközökkel legalább 3000 mérésre.

- A rendszer rendelkezzen PC-vel és a hozzá tartozó perifériával (egér, billentyűzet, monitor).

- Az operációs rendszer legyen Windows 11 vagy újabb.

- A vezérlő szoftver legyen alkalmas a mérési sorozat (szekvencia) indítására, adatok kiértékelésére és mérési riportok készítésére.

- A rendszer rendelkezzen szoftveres vezérlésű tömítettség teszttel, mely a Windows távoli elérésével is aktiválható.

- A szoftver figyelje a karbantartások esedékességét.

- Legyen lehetőség a szoftverben a mérési sorozat végén automatikus gázelzárásra és fűtés lekapcsolásra.

- A teljes rendszerre a minimum garancia legyen 1 év.