MŰSZAKI LEÍRÁS TOC ANALIZÁTOR

· Legyen automata üzemű analizátor.
· Legyen alkalmas vizekben, vizes oldatokban történő mérésre.
· Legyen alkalmas az alábbi paraméterek meghatározására: összes szén (TC), szervetlen szén (IC), összes szerves szén (TOC) és nem kiűzhető szerves szén (NPOC).
· Az alkalmazott módszer elégítse ki az MSZ EN 1484:1998 szabványban leírtakat.
· A készülékbe injektálható mintamennyiség térfogata legyen a 100–2000 µL tartományban.
· A készülék rendelkezzen a minta sótartalmának leválasztására alkalmas egységgel a katalizátorra jutás előtt.
· Legyen lehetőség a sóleválasztó egység reakciózónából való eltávolítására az égetőcső eltávolítása nélkül.
· A készülék legyen alkalmas legalább 800 µm átmérőjű szilárd részecskét tartalmazó vízminták vizsgálatára is.
· Az alsó méréshatár TOC esetében legyen kisebb, mint 0,5 mg/l.
· A méréstartomány legyen a 0-20 000 mg/L C tartományban.
· Az automata mintaadagoló képezze a készülék fizikai kialakításának szerves részét.
· Az automata mintaadagoló rendelkezzen beépített keverővel.
· A folyadékmintákat adagoló automata mintaadagolóban legyen lehetőség az automatikus üzemű, adagolás előtti savadagolással történő pH beállításra és CO2 kifújásra.
· Az automata mintaadagolóhoz szükséges mintatartó edényeket a rendszer tartalmazza.
· Az automata mintaadagoló legyen minimum 30 pozíciós.
· A rendszer tartalmazzon indulókészletet a legfontosabb fogyóeszközökkel legalább 3000 mérésre.
· A rendszer rendelkezzen PC-vel és a hozzá tartozó perifériával (egér, billentyűzet, monitor).
· Az operációs rendszer legyen Windows 11 vagy újabb.
· A vezérlő szoftver legyen alkalmas a mérési sorozat (szekvencia) indítására, adatok kiértékelésére és mérési riportok készítésére.
· A rendszer rendelkezzen szoftveres vezérlésű tömítettség teszttel, mely a Windows távoli elérésével is aktiválható.
· A szoftver figyelje a karbantartások esedékességét.
· Legyen lehetőség a szoftverben a mérési sorozat végén automatikus gázelzárásra és fűtés lekapcsolásra.
· A teljes rendszerre a minimum garancia legyen 1 év.

