CSOMAGBAN értendő (termoreaktor, fotométer, reagens kit)

- 25 mintás termoreaktor (KOI-reaktor),

amely ipari szennyvizek Kémiai Oxigénigényének (KOIkr), valamint összes foszfor- és összes nitrogéntartalmának meghatározására alkalmas

Műszaki adatok

| Paraméter | Megnevezés / Érték |
| --- | --- |
| Kapacitás | 25 db küvetta/kémcső (∅ 16 mm × 100 mm) + 1 külön mérőnyílás referencia-hőmérőnek |
| Gyári programok | 105 °C (összes nitrogén, króm) 150 °C (KOI, összes foszfor, vas) 170 °C (gyorsított KOI eljárások) |
| Egyedi programok | 3 szabadon konfigurálható (idő és hőmérséklet) felhasználói profil |
| Pontosság | ± 2 °C |
| Stabilitás | ± 0,5 °C |
| Időzítő | Beépített visszaszámláló, 1 és 180 perc között állítható |
| Felfűtési idő | 20perc alatti legyen (a választott célhőmérséklettől függően) |
| Kijelző | Kétsoros, folyamatos LCD (készenléti állapotban is mutatja a blokk hőmérsékletét) |
| Tápellátás | 230 Vac; 50 Hz; 250 W teljesítmény |

Főbb funkciók és jellemzők

- Beépített biztonsági funkciók: Belső hőkioldó biztosíték, túlmelegedés esetén a fűtés automatikusan kapcsoljon le.

- További biztonság: legyen biztonsági plexi tartozék a küvetták fölé.

- Állapotjelző LED-ek: Fényjelzés jelezze a bekapcsolt állapotot, az aktív fűtési folyamatot és figyelmeztessen, ha a hőmérséklet 50 °C felett van.

- Hangjelzés: A beállított feltárási idő lejártát a reaktor sípolással jelezze, majd a fűtőelem magától kapcsoljon ki.

- Referencia mérőnyílás: Az alumínium blokkban kialakított dedikált nyílásba külső rozsdamentes acél hőmérséklet-szonda legyen behelyezhető a pontosság ellenőrzésére.

- Professzionális, hordozható látható tartományú (VIS) spektrofotométer

amely rendelkezzen beépített vonalkód-olvasóval és automatikus módszerfelismeréssel.

Műszaki adatok

Optikai rendszer és mérés

- Hullámhossz-tartomány: 340 nm és 900 nm között, a látható fény teljes spektrumában fokozatmentesen állítható legyen.

- Optikai felépítés: Fejlett osztott fénysugaras (split-beam) optikai rendszer

- Sávszélesség: 5 nm.

- Hullámhossz-pontosság: ±1,5 nm.

- Fényforrás: Hosszú élettartamú, energiatakarékos volfrám-halogén lámpa, amely előre kalibráltan, könnyen cserélhető.

- Mérési módok: Transzmisszió (fényáteresztés), abszorbancia (fényelnyelés) és koncentráció.

Intelligens funkciók és mintakezelés

- Vonalkódos gyári tesztek: A behelyezett vonalkódos küvettákat a műszer automatikusan ismerje fel, így azonnal állítsa be a megfelelő mérési metódust és tartományt.

- Kémcső forgatás és átlagolás: Mérés közben a 13 mm-es kémcsöveket forgassa meg, és számos leolvasásból számoljon átlagot a hibák minimalizálása érdekében.

- Elektronikus ZERO funkció: Tegye lehetővé egyetlen desztillált vizes vak mérés elmentését, amelyet több különböző teszthez is fel lehessen használni.

- Menthető módszerek: Tartalmazzon számos gyári metódust, és emellett egyedi felhasználói módszer is beprogramozható legyen (akár 10 kalibrációs ponttal).

Fizikai tulajdonságok és csatlakoztathatóság

- Kijelző és kezelőfelület: Háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző, kesztyűben is használható, hangjelzést adó érintőfelület.

- Küvetta kompatibilitás: 16 mm és 22 mm kerek, 13 mm vonalkódos, 10 mm négyzet alakú, valamint 50 mm téglalap alakú küvetták a mellékelt adapterekkel.

- Adatmemória: Akár 9999 mérési eredmény tárolására alkalmas legyen.

- Adatátvitel: alkalmas legyen közvetlen adatkinyerésre csv vagy .pdf formátumban.

- Portok: 1 db USB-A port (pendrive-hoz, frissítésekhez) és 1 db USB-B port (közvetlen PC/Mac kapcsolathoz).

- Áramellátás: Beépített, újratölthető akkumulátor és hálózati adapter.

- Küvettás reagenskészlet

a kémiai oxigénigény (KOI / COD), összes foszfor és összes nitrogén fotometriás meghatározására.

Általános jellemzők

Kiszerelés: 25 darab készre kevert, 16 mm-es üvegküvettát tartalmazó készlet.

Kompatibilitás: 1., illetve a 2. pontban leírt eszközökkel kompatibilis legyen.

Alacsony, közepes és magas méréstartományra kiszerelt küvetták fogyóanyagként rendelhető legyen