CSOMAGBAN értendő (termoreaktor, fotométer, reagens kit)


1. 25 mintás termoreaktor (KOI-reaktor), 
amely ipari szennyvizek Kémiai Oxigénigényének (KOIkr), valamint összes foszfor- és összes nitrogéntartalmának meghatározására alkalmas
Műszaki adatok
	Paraméter
	Megnevezés / Érték

	Kapacitás
	25 db küvetta/kémcső (∅ 16 mm × 100 mm) + 1 külön mérőnyílás referencia-hőmérőnek

	Gyári programok
	105 °C (összes nitrogén, króm) 
150 °C (KOI, összes foszfor, vas) 
170 °C (gyorsított KOI eljárások)

	Egyedi programok
	3 szabadon konfigurálható (idő és hőmérséklet) felhasználói profil

	Pontosság
	± 2 °C

	Stabilitás
	± 0,5 °C

	Időzítő
	Beépített visszaszámláló, 1 és 180 perc között állítható

	Felfűtési idő
	20perc alatti legyen (a választott célhőmérséklettől függően)

	Kijelző
	Kétsoros, folyamatos LCD (készenléti állapotban is mutatja a blokk hőmérsékletét)

	Tápellátás 
	230 Vac; 50 Hz; 250 W teljesítmény

	

	


Főbb funkciók és jellemzők
· Beépített biztonsági funkciók: Belső hőkioldó biztosíték, túlmelegedés esetén a fűtés automatikusan kapcsoljon le. 
· További biztonság: legyen biztonsági plexi tartozék a küvetták fölé.
· Állapotjelző LED-ek: Fényjelzés jelezze a bekapcsolt állapotot, az aktív fűtési folyamatot és figyelmeztessen, ha a hőmérséklet 50 °C felett van.
· Hangjelzés: A beállított feltárási idő lejártát a reaktor sípolással jelezze, majd a fűtőelem magától kapcsoljon ki. 
· Referencia mérőnyílás: Az alumínium blokkban kialakított dedikált nyílásba külső rozsdamentes acél hőmérséklet-szonda legyen behelyezhető a pontosság ellenőrzésére.


2. Professzionális, hordozható látható tartományú (VIS) spektrofotométer
amely rendelkezzen beépített vonalkód-olvasóval és automatikus módszerfelismeréssel.
Műszaki adatok
Optikai rendszer és mérés
· Hullámhossz-tartomány: 340 nm és 900 nm között, a látható fény teljes spektrumában fokozatmentesen állítható legyen.
· Optikai felépítés: Fejlett osztott fénysugaras (split-beam) optikai rendszer 
· Sávszélesség: 5 nm.
· Hullámhossz-pontosság: ±1,5 nm.
· Fényforrás: Hosszú élettartamú, energiatakarékos volfrám-halogén lámpa, amely előre kalibráltan, könnyen cserélhető.
· Mérési módok: Transzmisszió (fényáteresztés), abszorbancia (fényelnyelés) és koncentráció. 






Intelligens funkciók és mintakezelés
· Vonalkódos gyári tesztek: A behelyezett vonalkódos küvettákat a műszer automatikusan ismerje fel, így azonnal állítsa be a megfelelő mérési metódust és tartományt.
· Kémcső forgatás és átlagolás: Mérés közben a 13 mm-es kémcsöveket forgassa meg, és számos leolvasásból számoljon átlagot a hibák minimalizálása érdekében. 
· Elektronikus ZERO funkció: Tegye lehetővé egyetlen desztillált vizes vak mérés elmentését, amelyet több különböző teszthez is fel lehessen használni. 
· Menthető módszerek: Tartalmazzon számos gyári metódust, és emellett egyedi felhasználói módszer is beprogramozható legyen (akár 10 kalibrációs ponttal).

Fizikai tulajdonságok és csatlakoztathatóság
· Kijelző és kezelőfelület: Háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző, kesztyűben is használható, hangjelzést adó érintőfelület.
· Küvetta kompatibilitás: 16 mm és 22 mm kerek, 13 mm vonalkódos, 10 mm négyzet alakú, valamint 50 mm téglalap alakú küvetták a mellékelt adapterekkel.
· Adatmemória: Akár 9999 mérési eredmény tárolására alkalmas legyen.
· Adatátvitel: alkalmas legyen közvetlen adatkinyerésre csv vagy .pdf formátumban.
· Portok: 1 db USB-A port (pendrive-hoz, frissítésekhez) és 1 db USB-B port (közvetlen PC/Mac kapcsolathoz).
· Áramellátás: Beépített, újratölthető akkumulátor és hálózati adapter.






2. Küvettás reagenskészlet 

a kémiai oxigénigény (KOI / COD), összes foszfor és összes nitrogén fotometriás meghatározására. 
 
Általános jellemzők
Kiszerelés: 25 darab készre kevert, 16 mm-es üvegküvettát tartalmazó készlet.

Kompatibilitás: 1., illetve a 2. pontban leírt eszközökkel kompatibilis legyen.

Alacsony, közepes és magas méréstartományra kiszerelt küvetták fogyóanyagként rendelhető legyen 

